### Пример 1

Рассмотрим ситуацию - в квартире необходимо измерить уровень звука вентиляции находящегося этажом ниже магазина. Для этого необходимо:

- Измерить суммарный шум Lsum вентиляции и фона. Предположим получилось 31,6 дБ (А).

- Измерить фоновый шум Lback (шум машин за окном и т.п.) отдельно при выключенной вентиляции.  Предположим получилось 26,2 дБ (А).

- Разница Lsum-Lback равна 5,4 дБ. При упрощённом способе определения поправки по таблице значение поправки ΔLp  принимают 1.4 дБ.

- Итоговая оценка уровня звука вентиляции LP = 31,6 - 1,4 ≈ 30 дБ (А).

Примечание 1. Помните, что при оценке шума источника таким методом неопределённость измерений не равна неопределённости прямого однократного измерения.

Примечание 2. Внесение поправки в результат измерения уровня звука и результат измерений уровня звукового давления в каждой из октав или третьоктав в проводят в одинаковом порядке.

### Пример 2

При измерении звукоизоляции воздушного шума фоновый шум в третьоктаве 3150 Гц в помещении низкого уровня (ПНУ) составил 17 дБ, а результат измерения шума источника звука в контрольной точке в ПНУ - 24 дБ.

В этом случае для дальнейших расчётов звукоизоляции за результат измерения шума источника звука в ПНУ следует брать величину:

дБ

### Что делать если фон высокий, а оценить соответствие шума источника нормативу всё-таки надо?

В таких случаях оценку величины уровня звука (звукового давления) излучения источника не проводят. Вместо этого  оценивают верхнюю границу интервала неопределенности уровня звука (звукового давления).

Если разность измеренного эквивалентного уровня  и уровня остаточного шума  в точке n находится в пределах от 0,5 дБ до 2,9 дБ, то верхняя граница одностороннего интервала неопределенности измерения уровня звука (звукового давления) для уровня доверия 95% рассчитывается согласно формуле

и таблице 2:

Таблица 2. Значения поправки ε*  для некоторых значений Δ

| Разность (Δ) значений уровней суммарного и остаточного звука, дБ (дБА) |  | 0,5-0,7 | 0,8-1,0 | 1,1-1,3 | 1,4-1,6 | 1,7-1,9 | 2,0-2,2 | 2,3-2,4 | 2,5-2,6 | 2,7-2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина ε*, дБ (дБА) | Измерения УЗ, приборы Экофизика, Экофизика-110А, Октава-110А-Эко, Октава-110А | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
|  | Измерения УЗ, приборы Октава-111 | 5,6 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
|  | Измерения УЗД, приборы Экофизика, Экофизика-110А, Октава-110А-Эко, Октава-111 | 4,1 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
|  | Измерения УЗД, приборы Октава-110А | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |